柳州市人民医院

电脑大肠灌洗仪、肛肠压力检测仪竞争性谈判条件书

我院决定对1套电脑大肠灌洗仪、1套肛肠压力检测仪进行院内公开招标采购（竞争性谈判）。欢迎贵公司参加竞标。现将有关事项公告如下：

一、竞标人资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册）生产或经营电脑大肠灌洗仪、肛肠压力检测仪，并具有国内法人资格的供应商。符合竞标人资格的竞标人应承担竞标及履约中应承担的全部责任与义务。

二、竞标单位（公司）需提供合法的资质证明材料：企业法人营业执照、医疗器械经营企业许可证、医疗器械生产企业许可证、医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表等复印件，并加盖公章。产品销售授权书或代理证书原件或复印件，法人授权委托书原件，法定代表人身份证和法定代表人授权委托代理人身份证的复印件，需加盖公章。

三、本次招标内容包括：A分标：电脑大肠灌洗仪1套；B分标：肛肠压力检测仪1套。本次招标对所投标分标总数无限制，投标人可根据各分标要求单独应标或多投，但是，对于同一分标，同一投标人不可以一标多投。

四、我院编写的《电脑大肠灌洗仪招标技术参数及配置》、《肛肠压力检测仪招标技术参数及配置》仅供参考，竞标人投标的品牌应实质上相当于或优于《电脑大肠灌洗仪招标技术参数及配置》、《肛肠压力检测仪招标技术参数及配置》。如果招标技术参数不明确或有误的，竞标人以竞标品牌来正确、详细填写《竞标报价表》及《技术规格偏离表》。

五、竞标单位（公司）要根据院方提出的《售后服务及要求》提供售后服务承诺书。并可提供产品质量证明材料和公司信誉及业绩证明资料。对产品质量好、公司信誉高、售后服务及时的经销商优先选择。请投标单位按要求投标。此次投报价应为真实的优惠价，如投标价明显低于产品成本价或明显高于市场价的，则视为投标无效。

六、请将上述材料装订成竞标文件，以分标为单位进行投递，正本一册，副本四册，装入文件袋密封，并在每一封贴处密封签章。注明公司名称、联系电话并加盖单位公章，并标明“XX产品竞标文件” (如：A分标：电脑大肠灌洗仪竞标文件、B分标：肛肠压力检测仪竞标文件等)、 “评标时开启”字样。要求在2013年5月29日下午3点钟以前寄到（或送到）柳州人民医院办公室。逾期不予受理。

七、此次参与投标的设备品牌和国别不限,并以书面形式院内招标。医院评标委员会在公开、公平、公正的基础上，根据各参加竞标单位所提供的产品质量、价格、售后服务、经销公司的信誉及业绩等情况进行综合评定，由评标委员会集体确定中标单位及品牌。评标结果将在柳州市人民医院网公告。

八、需取得柳州市人民检察院相关证明（查询的文书样式见附件4）。

九、投标文件外包装袋上请写上联系人、联系方式及投标名称。

十、联系电话及通讯地址：

竞标文件请按如下地址投寄：

广西柳州市文昌路8号  广西柳州市人民医院办公室。

电话：0772—2662012     邮编：545006

相关事宜咨询：柳州市人民医院设备器材科    电话：0772—2662929

注：《电脑大肠灌洗仪招标技术参数及配置》、《肛肠压力检测仪招标技术参数及配置》及《售后服务及要求》附后。

广西柳州市人民医院

2013年5月23日

附件1

柳州市人民医院

电脑大肠灌洗仪招标技术参数及配置

一、采购数量：

电脑大肠灌洗仪   1套。

二、技术参数：

1. 具有药液加注功能或者药物保留灌肠功能；

2. 治疗时间可调节；

3. 最小治疗时间≤1min，

4. 最大治疗时间≥60min；

5. 治疗温度可调节；

6. 最低治疗温度≤35℃；

7. 最高治疗温度≥39℃；

8.最小压力监测值≤0KPa，

9.最大压力监测值≥20KPa；

10.温度、压力超出安全范围时报警并自动停止注液或进水；

11.热水源采用外置式热水器；

12.具有优质水过滤系统；

13.有护士操作工作模式，有显示操作界面；

★14.采用国际通用的带三通接头的直通式注液管件，进液管与排污管分离，插肛管内径无嵌套式进液管；

附件2

柳州市人民医院

肛肠压力检测仪招标技术参数及配置

一、采购数量：

肛肠压力检测仪   1套。

二、技术参数：

1．肛肠动力主机：独立式可自由移动台车，模块化数字主机及数字接口，可和任意计算机进行数字连接

2．压力传感器：进口独立式专用传感器，配接灌注阀

3．性能参数：

3.1 测压通道数：8

3.2 压力测定范围：最小压力测定值≤－100 mmHg，最大压力测定值≥  450mmHg

3.3 精确度： ≤测量值±2.0%

4．水灌注装置系统：

★4.1 配灌注压力表头指示，有过压保护功能

4.2灌注系统带泄漏检测功能

5．附属配件：

★5.1  9腔成人型测压导管(带柱状囊球)

★5.2  9腔儿童专用型测压导管(带柱状囊球)

5.3  成人型柱状囊球

5.4  儿童专用型柱状囊球

5.5  牵引仪有限位保护（自动停止）功能

5.6  一体式多联分液板

6．肛肠测压软件包：

6.1 软件具备自动导航指示

6.2 精准的系统参数校准

6.3先进的零点平衡再定位功能

6.4 实时压力数值显示，二种压力单位（mmHg/kPa）可切换

6.5 全自动分析压力事件图标，专家自动诊断模式，根据分析数据，给出诊断意见

6.6 患者信息数据库式管理，压力数据自动存储，多方位检索，可全部或单个导入、导出

6.7 ARM报告（包含文字和波形，自定义报告格式）一页式打印，可给出Word文档格式

6.8 全面肛肠动力检测项目：

①直肠静息压力

②肛管静息压力

③肛门最大收缩压、最大收缩时间

④直肠肛门反射(RAIR)

⑤肛管功能长度

⑥直肠感觉阈值

⑦直肠蠕动波

⑧肛管蠕动波

6.9 支持自定义测压项目

附件3

售后服务及要求

一、竞标人提供的电脑大肠灌洗仪、肛肠压力检测仪必须是全新的、完整的原装产品。

二、质量保质期要求：

1、供货方对电脑大肠灌洗仪、肛肠压力检测仪（耗材除外）提供1年以上免费保修服务，保质期满后提供终身维护，只收取配件费用，免收维修费。免费终身上门保养和技术支持。保质期从设备验收合格之日算起。

2、在保质期内，电脑大肠灌洗仪、肛肠压力检测仪发生一般故障时，供货方负责免费修理、更换零部件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，供货方应负责免费更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其保质期相应顺延。

3、若设备存在严重的质量问题，在设备验收后不少于三个月的时间内，供货方无条件允许采购方退货。

4、对因采购方人员的不正当使用所造成的设备损坏不归供货方负责保修，但供货方也要积极帮助采购方维修，并保证提供优惠价格的配件和服务。

三、维护保修要求：

1、生产厂家在中国境内设有维修站和零配件供应站。

2、保质期满后，供货方提供终身维修服务，不收维修费，只收取零配件费。

3、随时提供优惠零配件。

4、售后服务：有故障24小时内到位。广西区内有原厂家工程师，每三个月定期巡回至少一次，每年免费校准仪器一次。

5、故障处理：接到故障维修通知后立即响应，电话指导采购方工程师维修。若不能修复，供货方在2小时内派工程师到达设备现场维修，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

四、其它要求：

1、供货方免费送货到采购方指定地址，仪器到位后的安装、调试、培训，均有厂家免费提供，并由专职工程师分工执行，其中应用操作和中文软件培训分批进行，所有相关费用由供货方承担。

2、产品市场和售后要求：国际著名品牌，省内至少10家三甲医院用户，华南专设售后维修中心配备专业工程师。

3、需要有厂家在中国国内设有直属分支机构及其支持团队以及来自授权代理商的双重临床应用和售后技术服务支持方式。

五、竞标人可提供更好的售后服务条款供采购方从优选择。

六、交货地点：广西柳州市人民医院，柳州市文昌路8号。

七、交货时间：合同签订后二个月内交货。

柳州市人民医院

2013年5月23日

附件4

查询的文书样式

查询申请书（单位）

人民检察院：

单位（个人）将于      年   月   日在        县（市、区）开展            工作。根据《最高人民检察院关于开展行贿犯罪档案查询工作的管理规定（暂行）》的规定，现向你院申请查询                                      （单位、个人）有无行贿犯罪记录。

特此申请

查询部门（ 单位 ）（印）

年   月   日

查询申请书（个人）

人民检察院：

单位（个人）将于      年   月   日在        县（市、区）开展            工作。根据《最高人民检察院关于开展行贿犯罪档案查询工作的管理规定（暂行）》的规定，现向你院申请查询                                      （单位、个人）有无行贿犯罪记录。

特此申请

查询人（ 签名 ）：

年  月  日