附件1

柳州市人民医院

口腔清洗注油机招标技术参数及配置

一、采购数量：

口腔清洗注油机   1台。

二、技术参数及配置（满足以下二种技术参数及配置中的一种即可）：

技术参数及配置一：

1、双层结构，可同时清洗20只手机以及牙科器械

2、要求：集清洗、烘干、注油为一体的自动化清洗设备。

3、液晶显示不同程序状态信息

4、设备配有调节气压旋钮、压力表、注油咀,位于设备上方，油位和和清洗剂位可直接观看

5、内腔医用不锈钢内胆，耐高温、耐腐蚀（不生锈）、易清洁

6、高温干热干燥方式

7、具备自动排污功能

8、全方位连续喷淋冲洗方式，（作用于物品内、外表面，如牙科手机表面及内腔）

9、水流循环可完全进入到手机内部管腔清洗

10、内置适合标准4孔和2孔的各种品牌手机接口插座

11、机门上有安全开关，并且具有安全报警提示

12、设备在程序完成后有自动关闭电源功能

13、进水压力太低或者无水，设备自动中断选择的程序

14、脚底可调节使本机水平

15、配置进水过滤净化、软化功能设备，保障设备内部管路与手机管路安全。

16、电源：AC  220V±22V  50Hz±1Hz

17、功率：1600W

18、整机对地漏电流：≤0.5mA

19、绝缘电阻：≥2MΩ

20、气源：气压0.6MPa-0.8MPa

21、水源：水压0.2MPa-0.4MPa ， 硬度≦30PPM

22、干燥方式：高温热干

23、内腔容积：≥85L

技术参数及配置二：

1、清洗舱容积≥171升，外形尺寸尽量小巧。

2、采用大功率高流量循环水泵，机械水流冲洗，热力消毒，消毒温度可达93℃，并可通过编程对93℃热消毒设定停留时间。

3、干燥：采用高效热空气干燥系统，带F级空气过滤器和大流量风机。风机容量≥150m3/h，保证器械内、外表面干燥。

4、清洗范围：双层清洗。配置上、下两个牙科器械专用清洗架。可以一次清洗至少36只牙科手机。

5、门结构：单门结构，手动铰接门，带高强度强化玻璃视窗，可作装载平台，并带有运行安全互锁装置。

6、材料：清洗腔、清洗旋臂以及水箱过滤器需采用高质量的AISI316L不锈钢制造。机架和机体采用AISI304不锈钢制造。

7、程序：≥40个可自由编辑程序的清洗消毒程序，并配置打印机，用以记录和验证清洗过程。

8、控制系统：控制系统带有自动诊断检查功能，能通过持续地监控显示清洗器目前的循环状态和警报。

9、显示屏：液晶显示屏，将清洗过程最优化和将使用程序个性化设置到清洗器上。

10、加液泵：配置≥2台加液泵，具有自动加注清洗酶和上油功能。

11、供水：3个供水接口：冷水、热水和去离子水，装有三级过滤系统并内置软水软水器。

12、加热方式：电加热。

13、配置要求：

（1）、主机：1台

（2）、上层牙科清洗架：1个

（3）、下层牙科清洗架：1个

（4）、托盘支架：2个

（5）、立式牙科器械篮筐：2个

（6）、小件器械篮筐：2个

（7）、不锈钢弯盘清洗架：4个

附件2

售后服务及要求

一、竞标人提供的口腔清洗注油机必须是全新的、完整的原装产品。

二、质量保质期要求：

1、供货方对口腔清洗注油机（耗材除外）提供1年以上免费保修服务，保质期满后提供终身维护。只收取配件费用，免收维修费。保质期从设备验收合格之日算起。

2、在保质期内，口腔清洗注油机发生一般故障时，供货方负责免费修理、更换零部件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，供货方应负责免费更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其保质期相应顺延。

3、若设备存在严重的质量问题，在设备验收后不少于三个月的时间内，供货方无条件允许采购方退货。

4、对因采购方人员的不正当使用所造成的设备损坏不归供货方负责保修，但供货方也要积极帮助采购方维修，并保证提供优惠价格的配件和服务。

三、维护保修要求：

1、生产厂家在中国境内设有维修站和零配件供应站。

2、保质期满后，供货方提供终身维修服务，不收维修费，只收取零配件费。

3、随时提供优惠零配件。

4、售后服务：有故障24小时内到位。广西区内有原厂家工程师，每三个月定期巡回至少一次，每年免费校准仪器一次。

5、故障处理：接到故障维修通知后立即响应，电话指导采购方工程师维修。若不能修复，供货方在2小时内派工程师到达设备现场维修，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

四、其它要求：

1、供货方免费送货到采购方指定地址，仪器到位后的安装、调试、培训，均有厂家免费提供，并由专职工程师分工执行，其中应用操作和中文软件培训分批进行，所有相关费用由供货方承担。

五、竞标人可提供更好的售后服务条款供采购方从优选择。

六、交货地点：广西柳州市人民医院，柳州市文昌路8号。

七、交货时间：合同签订后二个月内交货。

柳州市人民医院

2013年 月 日

附件3

查询的文书样式

查询申请书（单位）

人民检察院：

单位（个人）将于      年   月   日在        县（市、区）开展            工作。根据《最高人民检察院关于开展行贿犯罪档案查询工作的管理规定（暂行）》的规定，现向你院申请查询                                      （单位、个人）有无行贿犯罪记录。

特此申请

查询部门（ 单位 ）（印）

年   月   日

查询申请书（个人）

人民检察院：

单位（个人）将于      年   月   日在        县（市、区）开展            工作。根据《最高人民检察院关于开展行贿犯罪档案查询工作的管理规定（暂行）》的规定，现向你院申请查询                                      （单位、个人）有无行贿犯罪记录。

特此申请

查询人（ 签名 ）：

年  月  日