柳州市人民医院牙科用热凝仪等设备一批项目竞争性磋商采购

公告

柳州市人民医院拟对牙科用热凝仪等设备一批项目进行院内竞争性磋商采购，特邀请符合条件的供应商前来参加采购活动，现就有关事项公告如下：

- 项目名称： 柳州市人民医院牙科用热凝仪等设备一批项目

- 采购编号：柳人医招〔2020〕107号

- 采购内容：牙科用热凝仪等设备1批

- 资金来源：自筹资金

- 招标控制价：牙科用热凝仪47000.00元/台；洁牙机16000.00元/台；牙科软组织修形高频电刀13000.00元/台；至伸缩牙科综合治疗仪45000.00元/台；无痛洁牙仪18000.00元/台；根管测量仪2000.00元/台；显微根尖手术微型口镜1000.00元/个；普通洁牙机6000.00元/台；牙科弯手机5500.00元/支。

六、供应商资格要求

1.国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次磋商采购货物，具备法人资格，并且在“中国裁判文书网”查询中具备无行贿犯罪记录的供应商。

2.磋商供应商须具有有效的医疗器械生产许可证或经营相关证明（采购货物为第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明；采购货物包含第二类医疗器械的须提供备案证明；采购货物包含第三类医疗器械的须提供经营许可证明）

七、磋商报名的时间、地点和要求

1.报名时间： 2020年11月27日至 2020年12月7日上午8时至12时、下午15时至18时，（双休日和法定节假日不办理业务）。

2.报名要求：须提交有效的营业执照副本复印件；法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人的有效身份证原件，非法定代表人(负责人或自然人)还须出示法定代表人(负责人或自然人)授权书原件（加盖单位公章），已报名成功的供应商不等于符合本项目的供应商资格。

3.报名方式：请供应商将以上报名要求材料扫描后发到以下邮箱：1146048867@qq.com，并注明公司联系人及联系电话，发送邮件后请务必拨打电话0772-2662036进行确认。

八、响应文件的递交和截止时间

1.响应文件开始接收时间：2020年11月27日；

2.响应文件递交截止时间：2020年 12月8日8:30时前递交；

3.响应文件递交地点：柳州市人民医院办公楼5楼文印室（广西柳州市文昌路8号），接收人：叶干事；电话：0772-2662007；

逾期送达或未按照竞争性磋商文件要求递交、密封的响应文件，将予以拒收。

九、响应文件装订要求

供应商请将响应文件按《响应文件内容装订顺序》所述要求订成响应文件，正本1册，副本4册及电子版（电子版拷入U盘），装入文件袋（盒、箱）密封，并在每一封贴处密封签章。请在文件袋封面标明“磋商项目名称”、“磋商时开启”字样、单位名称、联系电话并加盖单位公章。

十、响应文件开启时间和地点

1.开启时间：现场磋商时开启，具体时间另行通知；

2.开启地点：柳州市人民医院会议室（广西柳州市文昌路8号）

十一、其他注意事项

1.由法定代表人或委托代理人参加磋商的，请将法定代表人（负责人或自然人）身份证或法定代表人（负责人或自然人）授权委托书原件、委托代理人身份证在当面磋商时交医院磋商小组审验。

2.磋商结束后响应文件由医院保留，不再退回供应商。

十二、公告媒体

柳州市人民医院官网（http://www.lzry.com.cn）

柳州市人民医院内网

十三、联系事项

采购人：柳州市人民医院

联系地址：广西柳州市文昌路8号

联系人：招标采购办公室（办公楼四楼）潘干事   咨询电话：0772-2662036

柳州市人民医院

2020 年11月27日

柳州市人民医院牙科用热凝仪等设备一批项目竞争性磋商条件书

我院决定对牙科用热凝仪等设备一批进行社会公开采购（竞争性磋商）。欢迎符合条件的供应商参加磋商。现将有关事项公告如下：

一、磋商供应商资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册）生产或经营牙科用热凝仪等设备一批，并具有国内法人资格的供应商。符合磋商资格的供应商应承担磋商及履约中应承担的全部责任与义务。

二、磋商供应商需提供合法的资质证明材料：企业法人营业执照、有效的医疗器械生产许可证或经营相关证明（采购货物为第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明；采购货物包含第二类医疗器械的须提供备案证明；采购货物包含第三类医疗器械的须提供经营许可证明），并加盖公章；产品销售授权书或代理证书原件或复印件；法人授权委托书原件，法定代表人身份证和法定代表人授权委托代理人身份证的复印件，需加盖公章。

三、我院编写的《牙科用热凝仪等设备一批采购参数》仅供参考，参与磋商的品牌应实质上相当于或优于《牙科用热凝仪等设备一批采购参数》。如果技术参数不明确或有误的，磋商供应商应以参与磋商的品牌来正确、详细填写《竞争性磋商采购报价表》及《技术响应、偏离情况说明表》。

四、磋商供应商要根据院方提出的《售后服务及要求》提供售后服务承诺书。并可提供产品质量证明材料和公司信誉及业绩证明资料。对产品质量好、公司信誉高、售后服务及时的经销商优先选择。请供应商按要求参加本次采购活动。此次磋商报价应为真实的优惠价，如磋商报价明显低于产品成本价或明显高于市场价的，则视为无效报价。

五、请将上述材料按《磋商响应文件装订顺序》所述要求装订成响应文件，正本一册，副本四册及电子版（电子版拷入U盘），装入文件袋（盒、箱）密封，并在每一封贴处密封签章。注明公司名称、联系电话并加盖单位公章，并标明“柳州市人民医院牙科用热凝仪等设备一批响应文件”、“磋商时开启”字样。要求在2020年12月8日上午8:30以前送到柳州市人民医院办公楼5楼文印室。逾期不予受理。

六、此次参与磋商采购的设备品牌和国别不限,并以书面形式进行院内磋商采购。医院评标委员会在公开、公平、公正的基础上，根据各参加磋商供应商所提供的产品质量、价格、售后服务、经销公司的信誉及业绩等情况进行综合评定，由磋商小组集体确定成交单位及品牌。磋商结果将在柳州市人民医院官网（http://www.lzry.com.cn/）进行公告。

七、在“中国裁判文书网”查询中具备无行贿犯罪记录的供应商。

八、付款方式：设备验收合格之日起3个月内，采购方向供货方支付合同总金额的90%货款，同时供货方开具全额发票给采购方。合同总金额的10%货款留作质保金，设备验收合格之日起1年后1个月内，采购方向供货方支付质保金（不付利息）。

九、磋商响应文件外包装袋上请写上联系人、联系方式及采购项目名称。

十、联系电话及通讯地址：

磋商响应文件请按如下地址递交：

广西柳州市文昌路8号  柳州市人民医院办公楼5楼文印室

邮编：545006  电话：0772-2662007（文印室：叶干事）

相关事宜咨询：电话：0772—2662036（招标采购办公室：潘干事）

注：《牙科用热凝仪等设备一批采购参数》附后。

牙科用热凝仪等设备一批采购参数

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌 | 技术参数及性能(配置)要求 | 设备用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙科用热凝仪 | 3台 | \ | 一、技术参数： 1.分类：I类，患者接触，BF型。 2.操作模式：持续操作。 3.电源：AC 220V,50 Hz。 4.防水等级：IPX0。 5.用途：能进行三维立体根管热压充填，采用垂直加压和注射式热牙胶充填方式，保证主根管和副根管以及侧支根管充填致密到位。 6. 加热手柄要求： 1) 用于根尖三分之一的充填，可以完美充填副根管和侧枝根管。 2) 主机上有LED显示,显示即刻温度。 3) 操作温度:100度-230度可调。 4) 枪尖的温度能自动精确控制。 5) 加热超过4秒，自动断电。 6) 停止加热后5秒，10秒报时。 7) 枪尖的温度一旦下降,加热电源智能补充热能。 8) 枪尖温度达到设定的温度,加热电源自动关闭到低的水平,保持预设温度。 7. 充填手柄要求： 1) 使用一体化填充胶囊，用于根管充填。 2) 数控电脑精确控制温度。 3) 温度精确为200度。 4) 温升快，60秒内完成充填。 5) 均匀平衡输送热塑软化牙胶。 6) 充填子弹头有2种直径，3种规格。 7) 枪尖注射银针已预弯，保持设定恒温。 8) 可选定注射牙胶的速度。 8. 智能控制器(主机)要求。 1) 带清晰LCD视窗，显示全面信息和设定参数。 2) 人体工学触摸按键。 3) 台式设计，外形美观，表面光滑，易清洁。 4) 能连接并精确控制充填笔和枪。 5) 可控制左侧手柄可实现两种功能。 6) 配置：控制三维充填笔和充填枪的控制器：1套，手柄专用连线：各1根。 9. 配置清单： 1) 主机 1台 2) 加热手柄 1支 3) 加热手柄保护套 2支 4) 加热手柄隔热套 2支 5) 工作尖 1支 6) 电源适配器线 1条 7) 使用说明书 1本 8) 充填手柄 1支 9) 充填手柄保护套 2支 10) 充填手柄隔热套 2只 11) 预弯器 1支 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 2 | 洁牙机 | 2台 | \ | - 一、技术参数： - 机身全触控，可实现指尖调节功率，操作灵活。 - 水量调节旋钮位于机身侧方，可旋至无水模式，操作简便。 - 配置新一代静音蠕动泵，操作更安静。 - 手柄可拆卸，可高温高压消毒。手柄可与所有牙周，根管，修复系列工作尖，根管锉通用，工作尖配独立扳手。 - 可拆卸手柄管线，易于清洁，维护，维修。 - 向下插拔式密封超声水瓶，配500ml超声水瓶；独立水瓶供水，主机和管路可兼容多种消毒液和液体（用于治疗的消毒液：双氯苯双胍己烷 (≤ 0.3%)；生理需水 (NaCl ≤ 0.9%)；过氧化氢 (H2O2 ≤ 3%)；碳酸替苯胺；季铵化合物；柠檬酸；芳香物质；乙醇；用于清洗管路的消毒液：过氧化氢 (H2O2 5%)；Sterilox（次氯酸））。 - 随机附带3个牙周治疗工作尖，可支持龈上洁治，龈下刮治（最深可达龈下10mm）及其他牙周治疗。工作尖均配有扭矩限力扳手，可高温高压消毒；可适配瑞士EMS全系超声工作尖及持针器+根管锉，用于洁牙（清除龈上龈下牙石，菌斑），根管治疗（根管预备、清洁和冲洗，根管逆行预备，热牙胶充填等），修复治疗（牙冠、牙桥和修复体移除，窝洞预备，修复体粘固等）。 - 步式脚踏控制开关，可实现轻踩仅喷水，重踩喷水+超声振动 双重功能。 - 龈下功率限制提醒，LED灯指示，工作频率在24-32HZ之间，可调节。 - 工作模式： - 带冲洗功能：连续工作。 - 不带冲洗功能：10 分钟内最大占空比为 10%。 - 电源：外部电压装置 100-240 VAC / 50-60 Hz 30 VDC。 - 功耗：30 W。 - 超声波技术参数：最大输出：8 瓦；频率范围：24-32 kHz。 - 工作条件： - +10 °C 至 +40 °C。 - 30% 至 75% 相对湿度。 - 拔最高 3000 m。 - 储存和运输条件： - -10°C 至 +40°C。 - 0% 至 95% 相对湿度。 - 气压 500 hPa 至 1060 hPa。 - 配置清单： - 主机1台。 - 超声手柄1支。 - 超声手柄线1条。 - 工作尖3个（根据临床需求提供）。 - 350ml 水瓶1个。 - 水管 1根。 - 电源线1条。 - 电源插座1个。 - 脚踏1个。 - 10)维护套装1套。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 3 | 牙科软组织修形高频电刀 | 1台 | \ | 一、技术参数： （一）、设备用途：临床快速止血，切除增生牙龈组织，暴露龈下龋齿和埋伏牙，牙冠延长术，系带手术，翻瓣术，脓肿切开等多种软组织手术。 （二）、技术参数要求 1、工作原理：高频电刀是利用高密度的高频电流对局部生物组织的集中热效应，使组织或组织成分汽化或爆裂，从而达到凝固或切割等医疗手术目的。 2、此台设备符合下列安全标准：三相AC插头，带熔断器。 3、电气要求 最大功率消耗：135瓦。 AC电压。 S8100：100VAC±10%,50/60Hz。 S8115：115VAC±10%,50/60Hz。 S8230CE,S8230UK：230VAC±10%,50/60Hz。 S8240：240VAC±10%,50/60Hz。 切割最大输出功率：55瓦，±10%。 凝血最大输出功率：33瓦，±10%。 输出阻抗：600 Ohms。 标称运行频率：3.68MHz。 凝血模式频率：120Hz。 凝血模式波形：方波。 配件组成：软组织修形高频电刀*1、球形电刀手柄*1、45°柄直型电刀手柄*1，柄锥型电刀手柄*1、直柄圆圈型电刀手柄*1、45°长圈型电刀手柄*1、直柄长圈型电刀手柄*1、45°柄钻石圈型电刀手柄*1、90°柄电刀手柄*1、手柄连线*2、回流板*1、脚踏板*1。 4、储存和运输条件 温度-40℃～+70℃(-40℉～158℉)。 相对湿度10%～100%(包括冷凝)。 大气压力500hPa～1060hPa(7.25psi～15.4psi)。 5、运行环境条件 温度：-10℃～+40℃(14℉～104℉)。 相对湿度：30%～75%。 大气压力：700hPa～1060hPa(10.2psi～15.4psi)。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 4 | 至伸缩牙科综合治疗仪 | 2台 | \ | 一、技术参数： 电源输入：电压：AC220V 、频率：50-60Hz、功率：50KW。 主机输入：DC30V、1.3A。 开关：指控脚踏。 接收灵敏度：不适用。 尖端主振动频率：20-90um。 半偏移力：0.7±0.2N。 尖端震动频率：恒定在42KHZ±1KHZ。 冲洗量：最小：0，最大：≥40 毫升/分钟。 输入功率：<38VA。 10.射频传导：150KHZ-80MHZ 3v/m。 11.静电放电：±6Kv接触放电，±8Kv空气放电。 12.射频辐射：80MHZ -2.5GHZ。 13.超声输出功率：3W-20W。 14.熔断器：保险丝：T3 15A 250V，开关电源自带。 15.进水压力：0.1bar-5bar，0.01MPa-0.5MPa。 16.运行模式：连续运行（注水）。 17.防电击类型：I类设备。 18.防电击程度：B型应用部分。 19.对进液防护程度：主机防水等级（IPX1）。 20.正常工作条件：环境温度：5℃-40℃，相对湿度：30%-80%，电源电压适用范围：AC100V-240V，50-60HZ。 21.配置单： 主机 1台 手柄 1个 手柄电缆 1根 工作头 1套 电源电缆 1根 输水管 2根 脚踏开关 1个 消毒架 1个 储水罐 1个 根管器紧固匙 1个 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 5 | 无痛洁牙仪 | 2台 | \ | - 一、技术参数： - 机身全触控，可实现指尖调节功率； - 水量调节旋钮位于机身侧方，可旋至无水模式； - 配置新一代静音蠕动泵，操作更安静； - 手柄可拆卸，可高温高压消毒。手柄可与牙周，根管，修复系列工作尖，根管锉通用，工作尖配独立扳手。 - 可拆卸手柄管线，易于清洁，维护，维修； - 向下插拔式密封超声水瓶，配500ml超声水瓶；独立水瓶供水，主机和管路可兼容多种消毒液和液体（用于治疗的消毒液：双氯苯双胍己烷 (≤ 0.3%)；生理需水 (NaCl ≤ 0.9%)；过氧化氢 (H2O2 ≤ 3%)；碳酸替苯胺；季铵化合物；柠檬酸；芳香物质；乙醇；用于清洗管路的消毒液：过氧化氢 (H2O2 5%)；Sterilox（次氯酸））； - 随机附带3个牙周治疗工作尖，可支持龈上洁治，龈下刮治（最深可达龈下10mm）及其他牙周治疗。工作尖均配有扭矩限力扳手，可高温高压消毒；可适配超声工作尖及持针器+根管锉，用于洁牙（清除龈上龈下牙石，菌斑），根管治疗（根管预备、清洁和冲洗，根管逆行预备，热牙胶充填等），修复治疗（牙冠、牙桥和修复体移除，窝洞预备，修复体粘固等）； - 2步式脚踏控制开关，可实现轻踩仅喷水，重踩喷水+超声振动 双重功能； - 龈下功率限制提醒，LED灯指示，工作频率在24-32HZ之间，可调节； - 工作模式： - 带冲洗功能：连续工作 - 不带冲洗功能：10 分钟内最大占空比为 10% - 电源：外部电压装置 100-240 VAC / 50-60 Hz 30 VDC - 功耗：30 W - 超声波技术参数：最大输出：8 瓦；频率范围：24-32 kHz - 工作条件： - +10 °C 至 +40 °C - 30% 至 75% 相对湿度 - 海拔最高 3000 m - 储存和运输条件： - -10 °C 至 +40 °C - 10% 至 95% 相对湿度 - 气压 500 hPa 至 1060 hPa 16.配置清单 主机1台，超声手柄1支，超声手柄线1条，工作尖3个（根据临床需求提供），350ml 水瓶1个，水管1根，电源线1条，电源插座1个，脚踏1个，维护套装1套。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 6 | 根管测量仪 | 1台 | \ | - 一、技术参数： - 配有彩色液晶屏，图像清晰，多种颜色清晰指示针在根管中的轨迹； - 基于多频独立网络测量技术，自动校准保证测量的准确度； - 锉夹、唇挂钩和探针可高温高压消毒，避免交叉感染； - 电池可充电，不必反复更换电池； - 可折叠，方便调整视角。 - 按防电击类型分类：带内部电源的Ⅱ类设备； - 按防电击程度分类：BF型应用部分； - 对进液防护程度：普通器材（IPX0）； - 按运行模式分类：连续运行设备。 - 电池：3.7V/750mAh - 电源适配器：~100V-240V、0.4A、50Hz/60Hz - 输出信号电压：≤～200mV - 输出信号频率：400Hz和8kHz - 功耗：≤0.5W - 显示：大于或等于4.5寸LCD屏 - 声响提示：根管针在距离根尖小于2mm时会有报警声提示 17.主要配置 - 主机 1台 - 测量线 1根 - 锉夹 4根 - 唇挂钩 5个 - 探针 2根 - 电源适配器 1个 - 测试器 1个 - 使用说明书 1本 - 合格证 1份 - 保修卡 1份 - 装箱单 1份 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 7 | 显微根尖手术微型口镜 | 2个 | \ | 一、技术参数： 1、2把显微口镜柄。 2、1个5mm显微圆形口镜。 3、1个3*9mm显微矩形口镜。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 8 | 普通洁牙机 | 2台 | \ | 一、技术参数： - 自动供水模式下可以使用双氧水，次氯酸钠，洗必泰等专用药液。 - 采用全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态。 - 工作过程采用微电脑全自动控制。 - 接插式手柄，带 LED 灯，操作视野清晰。 - 手柄能耐 134℃高温和 0.22Mpa 高压消毒。 - 电源输入：～220V 50Hz ,输入功率：15VA~50VA - 输出的尖端主振动偏移：1um~90um - 输出的尖端振动频率：28kHz±3kHz - 输出的半偏移力0.1N～2N - 尖端输出功率：3W～20W - 主机保险：T0.5AL250V - 进水压力:0.1bar~5bar(0.01MPA~0.5MPA) - 运行模式：连续运行 - 主要配置 - 1）接插式手柄 1 支 - 2）限力扳手 1 个 - 3）工作尖 9 枚（根据临床需求提供） 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 9 | 牙科弯手机 | 8支 | \ | 一、技术参数： - 转速比: 8:1。 - 马达最高速度: 大于或等于40,000 rpm。 - 冷却空气量:5.5 至 9.5 Nl/min。 - 夹持系统适于2.35 mm 夹持车针。 - 采用按压式装针方式。 - 采用不锈钢材质。 - 滚珠轴承。 - 搭配 20 mm 直径的车针。 - 搭配马达使用。 - 车针转速：13-5,000 rpm (装载电马达)。 车针转速：13-5,000 rpm (装载电马达)。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |

售后服务及要求

一、竞标人提供的牙科用热凝仪、洁牙机、牙科软组织修形高频电刀、至伸缩牙科综合治疗仪、无痛洁牙仪、根管测量仪、显微根尖手术微型口镜、普通洁牙机、牙科弯手机必须是全新的、完整的原装产品。

二、质量保质期要求：

1、供货方对牙科用热凝仪、洁牙机、牙科软组织修形高频电刀、至伸缩牙科综合治疗仪、无痛洁牙仪、根管测量仪、显微根尖手术微型口镜、普通洁牙机提供1年免费保修服务，对牙科弯手机提供6个月免费保修服务。保质期满后提供终身维护。只收取配件费用，免收维修费。保质期从设备验收合格之日算起。

2、在保质期内，设备发生一般故障时，供货方负责免费修理、更换零部件；发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，供货方应负责免费更换相同品牌、型号的新设备。设备维修或更换后其保质期相应顺延。

3、若设备存在严重的质量问题，在设备验收后不少于三个月的时间内，供货方无条件允许采购方退货。

4、对因采购方人员的不正当使用所造成的设备损坏不归供货方负责保修，但供货方也要积极帮助采购方维修，并保证提供优惠价格的配件和服务。

三、维护保修要求：

1、生产厂家在中国境内设有维修站和零配件供应站。

2、保质期满后，供货方提供终身维修服务，不收维修费，只收取零配件费。

3、随时提供优惠零配件。

4、售后服务：有故障24小时内到位。对设备进行免费定期维护保养，每年至少一次。

5、故障处理：接到故障维修通知后立即响应，电话指导采购方工程师维修。若不能修复，供货方在24小时内派工程师到达设备现场维修，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

四、其它要求：

1、供货方免费送货到采购方指定地址，仪器到位后的安装、调试、培训，所有相关费用由供货方承担。

五、竞标人可提供更好的售后服务条款供采购方从优选择。

六、交货地点：柳州市人民医院，广西柳州市文昌路8号。

七、交货时间：合同签订后一个月内交付使用。

磋商响应文件装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 供应商基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 竞争性磋商采购报价表 | 必备 |
| 4 | 技术响应、偏离情况说明表 | 必备 |
| 5 | 供货产品的技术参数 | 必备 |
| 6 | 供货产品的配置单 | 必备 |
| 7 | 供货产品彩页 | 必备 |
| 8 | 售后服务承诺 | 必备 |
| 9 | 企业法人营业执照复印件（三证合一） | 必备 |
| 10 | 医疗器械生产企业许可证复印件 | 二者至少包含其中一种 |
| 11 | 医疗器械经营企业许可证复印件 |  |
| 12 | 医疗器械注册证复印件 | 必备 |
| 13 | 产品销售授权书或代理证书原件或复印件 | 代理商或经销商必备 |
| 14 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 15 | 法定代表人身份证明书（附有法人身份证复印件） | 必备 |
| 16 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 17 | 投标人须提供法院裁判文书查询记录的网页截图（如有判决书或裁定书记录须下载并打印文书附后，并加盖投标人公章），查询渠道：“中国裁判文书网”网站(http://wenshu.court.gov.cn) | 必备 |

# 响应文件格式

附件

响 应文件（密封档案袋封面）

项目名称：

采购编号：

供应商名称：             全称           （加盖单位公章）

供应商地址：

联系人：

联系电话：

年   月   日

正本（或副本）

# 响 应 文件（封面）

项目名称：

采购编号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

供应商基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 业务联系人 |  | 联系电话 |  |
| 营业执照号 |  |  |  |
| 开户银行及账号 | 户 名： 开户行： 账 号： |  |  |
| 资质认证情况 | （若有按证书名称规范填写，否则填无） |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

供应商响应性承诺书(货物/服务类)

柳州市人民医院：

本公司（单位）（名称）参与贵院项目采购，根据贵院发布的采购文件，我公司（单位）对采购文件要求的有关响应内容作出以下承诺，并忠实守信和履行承诺：

1.严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规和行业自律管理规定，坚持公平、公正、公开和诚实信用原则，绝不做损害双方和第三方合法利益的行为；

2.客观真实反映自身情况，按要求提供报名资料和编写响应性文件，并保证报名资料和响应性文件的真实完整、合法有效；

3.自觉接受供应商资质审查，遵守采购评审纪律，不干预、影响评审过程和结果；

4.全面响应采购文件中要求的所有条款，严格按贵院采购文件要求提供产品和服务，如我们提供的产品/服务达不到招标文件的要求，则应以招标文件为准,我方无条件整改。

5.一旦我方成交，将根据采购文件的规定，按规定时间和程序与贵院签订采购合同，严格履行合同的责任和义务；

6.具备独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

若违背上述承诺，本公司（单位）将承担由此产生的法律责任，接受柳州市人民医院依法依规所做出的处理决定，赔偿因此所造成的柳州市人民医院的全部损失。

供应商（公章）：

年  月  日

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系     （供应商单位全称）的法定代表人。

特此证明！

供应商：               （公章）

时间：     年  月  日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

说明：

1.内容填写要明确，响应文件正本应为原件，文字要工整清楚，涂改无效。

2.不得转借、转让。

法定代表人授权委托书

致：柳州市人民医院

我 （姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）以我方的名义参加               项目的磋商采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托！

被授权人签名：            法定代表人签名：

所在部门职务：            职务：

被授权人身份证号码：

供应商（公章）

年  月 日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

# 竞争性磋商采购报价表

采购项目名称： 柳州市人民医院牙科用热凝仪等设备一批项目

采购项目编号：柳人医招〔2020〕107号                   金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量（1） | 品牌及国别 | 型号规格 | 单价（元） | 单项合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ⑵ | ⑶＝⑴×⑵ |
| 1 | 牙科用热凝仪 | 3台 |  |  |  |  |
| 2 | 洁牙机 | 2台 |  |  |  |  |
| 3 | 牙科软组织修形高频电刀 | 1台 |  |  |  |  |
| 4 | 至伸缩牙科综合治疗仪 | 2台 |  |  |  |  |
| 5 | 无痛洁牙仪 | 2台 |  |  |  |  |
| 6 | 根管测量仪 | 1台 |  |  |  |  |
| 7 | 显微根尖手术微型口镜 | 2个 |  |  |  |  |
| 8 | 普通洁牙机 | 2台 |  |  |  |  |
| 9 | 牙科弯手机 | 8支 |  |  |  |  |
| 总计：（人民币大写）： （小写¥ ） |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 报价表必须要加盖供应商单位公章并签字，否则其价格分为0分。

- 以上所有项目报价中包含：设备价款、包装、运输、装卸、送货、人工、保险费、税费、售后服务费等所有相关费用。

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：    年   月   日

服务承诺书

1.本公司（单位）对本项目中所要求的付款方式、服务要求全部予以响应。

2.（由投标人按附件中所采购物资要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：

# 技术响应、偏离情况说明表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 采购文件要求 | 响应文件参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

供应商应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。