附件1

柳州市人民医院

中频治疗仪招标技术参数及配置

一、采购数量：

中频治疗仪   2套。

二、技术参数：

1、中频频率：最小值小于或等于2kHz，最大值大于或等于8kHz

2、调制频率：不窄于0.5Hz～140Hz

3、调制方式：连续调制，交替调制和间歇调制

4、差频频率范围：不窄于8Hz～96Hz

5、输出电流调节方式：用按键递增、递减（100档，每档1mA）

6、治疗时间：20、30分钟。

★7、输出通道：4路同异步输出，2路热电输出，2路直流输出、2路干扰电输出，99个专家处方

8、显示信息：可显示治疗处方，时间、剂量

9、热电极板温度：最小值小于或等于40℃，最大值大于或等于45℃，多档可调

10、产品适用范围：产品适用于临床上对颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出等症的康复理疗（以注册证为准）

11、工作电压：交流220V±10%，50Hz±2Hz

12、工作环境：温度最小值小于或等于5℃，最大值大于或等于40℃，相对湿度小于或等于80%

13、调幅度：0%、100%、允差±5%（以注册证为准）

14、输出方式：双向波（AC）及单向波（DC）

15、安全类型：I类BF型

16、工作制：连续运行，间歇加载

★17、输出异常保护功能：输出出现异常情况下，自动切断输出，防止电击伤，并有声音及显示字母提示。

18、调制波形：方波、正弦波、三角波、尖波、指数波、锯齿波（以注册证为准）

★19、治疗方式：具有电极吸咐功能

20、保修：大于或等于2年

附件2

柳州市人民医院

吞咽障碍理疗仪招标技术参数及配置

一、采购数量：

吞咽障碍理疗仪   1套。

二、技术参数：

1、输出设置:双频道， 微型安全电接头

2、输出波形:AC模式：矩形对称双相位零直流净值

3、患者电压:最大100V， 无负载

4、强度控制:双重强度电位计：0-25mA峰值电流输出，可调电流。 连续电流调节0-4000欧姆。

5、脉冲比率:固定值，300u秒

6、脉冲负荷:正常启动最大8u库仑

7、输出保护:任何单一组件短路时每个脉冲15u库仑电量时

8、工作频率:3.58MHz

9、电源:两节AA（1.5V）碱性电池。 ANSI类型NEDA 1604A。镍氢或镍铬充电电池。

10、内部电源:BF

11、电池寿命:24小时，直到低压显示指示闪烁表明电池电量不足。

12、电路设计:无内部调节的微型电子计

13、校准:无须校准

附件3

柳州市人民医院

多体位手法按摩床招标技术参数及配置

一、采购数量：

多体位手法按摩床   1套。

二、技术参数：

1、电源：AC220 50/60Hz    DC24V

2、功率：大于或等于60VA

3、最大起升重量：大于或等于200kg

4、升降功能：治疗床的床面升降行程为：最小值小于或等于0mm，最大值大于或等于350mm，范围连续可调；

5、头部段面功能：相对水平面调节角度：最小值小于或等于-25°，最大值大于或等于     +30°，连续可调；

6、腰胸段面功能：相对水平面调节角度：最小值小于或等于0°，最大值大于或等于      20°，连续可调；

7、大腿段面功能：相对腰胸段面所在平面调节角度均为：最小值小于或等于-40°，最大值大于或等于+0°连续可调；

8、左右双下肢段面功能：相对腰胸段面所在平面调节角度均为：最小值小于或等于     -40°，最大值大于或等于+0°连续可调；

9、头部段面两侧手臂托架功能：调节行程100mm

10、头部段面两侧手臂托架功能：调节行程100mm

11、可根据治疗需要设定不同的仰、卧体位；

三折六段的卧位调节，方便对颈、胸、腰椎病患者的不同屈伸体位的治疗；

可调的俯卧位选择，可为一些肺部相关疾病患者提供有效，便捷的引流体位，并增加舒适度；

双下肢分离可调，使患者单个下肢可独立地置于各种治疗及放松体位，此设计在坐位时可有效提供靠背作用；

脚控高度控制装置及不同体位调节，可最大限度降低治疗师的工作强度，确保治疗效果和效率；

根据需要调整床面高度、角度，方便治疗师对患者全身各部位进行手法按摩及针刀法微创手术治疗；

★12、配备有电动脚踏开关进行电动升降，同时配备有手持点动开关，可进行点动升降治疗床面；

13、床面采用进口医疗专用环保防潮、防菌、防火材料；

14、电动控制治疗体位；配有患者呼吸孔；

15、头部与腿部采用支撑部件，腿部可分；

16、足控床体固定与活动装置。

附件4

售后服务及要求

一、竞标人提供的中频治疗仪、吞咽障碍理疗仪、多体位手法按摩床必须是全新的、完整的原装产品。

二、质量保质期要求：

1、供货方对中频治疗仪、吞咽障碍理疗仪、多体位手法按摩床（耗材除外）提供1年以上免费保修服务，保质期满后提供终身维护。只收取配件费用，免收维修费。保质期从设备验收合格之日算起。

2、在保质期内，中频治疗仪、吞咽障碍理疗仪、多体位手法按摩床发生一般故障时，供货方负责免费修理、更换零部件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，供货方应负责免费更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其保质期相应顺延。

3、若设备存在严重的质量问题，在设备验收后不少于三个月的时间内，供货方无条件允许采购方退货。

4、对因采购方人员的不正当使用所造成的设备损坏不归供货方负责保修，但供货方也要积极帮助采购方维修，并保证提供优惠价格的配件和服务。

三、维护保修要求：

1、生产厂家在中国境内设有维修站和零配件供应站。

2、保质期满后，供货方提供终身维修服务，不收维修费，只收取零配件费。

3、随时提供优惠零配件。

4、售后服务：有故障24小时内到位。广西区内有原厂家工程师，每三个月定期巡回至少一次，每年免费校准仪器一次。

5、故障处理：接到故障维修通知后立即响应，电话指导采购方工程师维修。若不能修复，供货方在2小时内派工程师到达设备现场维修，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

四、其它要求：

1、供货方免费送货到采购方指定地址，仪器到位后的安装、调试、培训，均有厂家免费提供，并由专职工程师分工执行，其中应用操作和中文软件培训分批进行，所有相关费用由供货方承担。

五、竞标人可提供更好的售后服务条款供采购方从优选择。

六、交货地点：广西柳州市人民医院，柳州市文昌路8号。

七、交货时间：合同签订后二个月内交货。

柳州市人民医院

2013年  月  日

附件5

查询的文书样式

查询申请书（单位）

人民检察院：

单位（个人）将于      年   月   日在        县（市、区）开展            工作。根据《最高人民检察院关于开展行贿犯罪档案查询工作的管理规定（暂行）》的规定，现向你院申请查询                                      （单位、个人）有无行贿犯罪记录。

特此申请

查询部门（ 单位 ）（印）

年   月   日

查询申请书（个人）

人民检察院：

单位（个人）将于      年   月   日在        县（市、区）开展            工作。根据《最高人民检察院关于开展行贿犯罪档案查询工作的管理规定（暂行）》的规定，现向你院申请查询                                      （单位、个人）有无行贿犯罪记录。

特此申请

查询人（ 签名 ）：

年  月  日